## grupa 1
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 01/23
BRZI ANTIGENSI TESTOVI ZA POTREBE ZRAVSTVENIH USTANOVA U RH
TROŠKOVNIK
Grupa 1: Brzi antigenski testovi za SarsCov2
Red.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne potrebe za 1 godinu | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Jedinična cijena sa PDV-om | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 - Test se nalazi u kategoriji A važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates). - Registriran je barem u 1 zemlji članici EU - Prema uputi proizvođača osjetljivost mora biti minimalno 95% osjetljivost, a specifičnost 98%. - Neovisna validacija provedena je u barem jednoj od zemalja članica EU i osjetljivost prema validacijskoj studiji minimalno je 90%, a specifičnost 98% za uzorke s Ct≤25 ili ukupno za neselektivne uzorke osjetljivost ≥80%. - Test mora biti validiran u EU za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela i/ili nazofarinksa. - Ukoliko je test registriran za različite vrste uzoraka, prihvatljiva je samo ona vrsta uzorka za koju je provedena odgovarajuća validacijska studija (prospektivna) sukladno navedenom u HSC listi. - BAT-ovi sa svim oblicima pohrane pufera su dozvoljeni i mogu biti predmet nabave. Pufer može biti rastočen, alikvotiran za rastakanje te u bočici za rastakanje - Imunokromatografska metoda detekcije, oblik testa: kazeta, vrsta testa: lateral flow - Skladištenje na sobnoj temperaturi. - Testovi moraju imati CE-IVD certifikat.Declaration of Conformity. - Ciljni protein za SC2: nukleokapsidni antigen. - Prilikom isporuke minimalno trajanje tes je 6 mjeseci | Kom | 330280 | Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. | Stranica 36. EU Common list of COVID-19 antigen tests pod brojem uređaja (Device ID #) 2109; JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database | 0.29 | 25 | 0.0725 | 0.3625 | 95781.2 | 23945.3 | 119726.5
[10 empty] | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 95781.2
[10 empty] | Ukupan iznos PDV-a |  | 23945.3
[10 empty] | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 119726.5