## grupa 2
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 01/23
BRZI ANTIGENSI TESTOVI ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U RH
TROŠKOVNIK-IZMJENA
Grupa 2: Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B
Red.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne potrebe za 1 godinu | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Jedinična cijena sa PDV-om | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B - Multipleks test se nalazi u kategoriji A ili B važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates). - Test odvojeno detektira SARS-CoV-2 i v. influence A i B. Test mora biti registriran barem u 1 zemlji članici EU. - Prema uputi proizvođača osjetljivost za detekciju SARS-CoV-2 mora biti minimalno 95% osjetljivost, a specifičnost 98%. - Test je validiran u barem jednoj od zemalja članica EU i da je osjetljivost za SARS-CoV-2 minimalno 90%, a specifičnost 98% za Ct<26 ili neselektivne uzorke osjetljivost >80%. - Test je registriran i validiran za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela i/ili nazofarinksa. -BAT-ovi sa svim oblicima pohrane pufera su dozvoljeni i mogu biti predmet nabave. Pufer može biti rastočen, alikvotiran za rastakanje te u bočici za rastakanje - Imunokromatografska metoda detekcije. Oblik testa: kazeta. Vrsta testa: lateral flow. - Skladištenje na sobnoj temperaturi. - Testovi imaju CE-IVD certifikat. Declaration of Conformity. - Ciljni protein za SC2: nukleokapsidni antigen. - Prilikom isporuke minimalno trajanje testa je 12 mjeseci -Twin test za SARS-CoV-2 se nalazi u grupi A ili B HSC liste. Potvrda o twin testu. | Kom | 84210 | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co.,Ltd. | Stranica 52. EU Common list of COVID-19 antigen tests pod brojem uređaja (Device ID #) 2063; JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database | 1.35 | 25 | 0.3375 | 1.6875 | 113683.5 | 28420.875 | 142104.375
[10 empty] | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 113683.5
[10 empty] | Ukupan iznos PDV-a |  | 28420.875
[10 empty] | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 142104.375